## 医疗设备
2025年度采购医疗设备采购目录及参数要求表 QSFY-YLZB-2025001
编号 | 器械设备名称 | 技术参数 | 购买 数量 | 预计单价 | 计划金额
1 | 心电监护仪(成人、儿童） | 1、适用范围：成人、儿童； 2、可监测包括ECG、血氧饱和度、呼吸、无创血压、脉率、体温等人体指标 3、配备标配液晶显示屏≧10 英寸彩色显示屏； 4、配备标配电池，可在断电时电池持续工作≧3 小时； 5、具有报警功能,声、光报警，参数报警级别可调； 6、ECG 功能； 6.1 导联模式：具备 3 导、5 导心电导联线切换功能; 6.2 监护方式：≧3 种； 6.3 心率测量范围：成人：10bpm～300bpm；儿童和新生儿：10bpm～350bpm； 6.4 心率测量精度：±1%或±1bpm； 7、SpO2 功能； 7.1 测量范围0-100%； 7.2 血氧监测具备抗干扰功能； 7.3 具备声、光双重报警功能； 8、NIBP 功能； 8.1 具有手动、连续、自动等方式； 8.2 测量类型收缩压、舒张压、平均压； 8.3 适用范围：成人/小儿； 8.4 成人无创血压测量范围：收缩压25~280mmHg，舒张压10~250mmHg，±5%； 8.5 小儿无创血压测量范围：收缩压25~240mmHg，舒张压10~200mmHg，±5%； 8.6 具有数据存储功能，支持监护仪系统日志向U盘设备导出，可查看血压测量记录； 8.7 具有过压保护功能； 9、体温监测； 9.1 测量范围；0.0—50℃； 9.2 精度：±0.1℃（不包括体温探头误差）； 9.3配载设备器械台车； 9.4 每台标配心电导联线、血压袖带、血氧探头； 10.质保期：≧2年； | 1 | 20000 | 20000
2 | 除颤监护仪 | 1、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能 2、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能（双相指数截断波） 3、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量≥20 档，可通过体外电极板进行能量选择 4、除颤充电迅速：充电至 200J≤5s 5、最大可支持放电能量≥350J 6、具备起搏功能 7、心电波形扫描时间≥10s，扫描长度≥100mm 8、可充电锂电池支持≥100 次以上 200J 除颤 9、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警 10、成人、儿童一体化电极板 11、支持中文操作界面，AED 中文语音提示 12、彩色 TFT 显示屏≥6寸 13、监护参数波形≥3 通道 14、可自动打印除颤记录，可延迟打印心电 15、可存储 ≥24 小时连续 ECG 波形 16、符合除颤国际专用安全标准 IEC60601-2-4-2002 17、配载设备器械台车 18.标配心电导联线2副 19、质保≥2年 | 1 | 40000 | 40000
3 | 中医定向透药治疗仪 | 1.功率:不大于100VA；热疗温度:37~60℃。 2.温度调节：不加热、低温、中温、高温可调。 3.温度控制：温度传感器及热敏电阻控温开关同时控制。 4.激光波长范围:650nm±50nm；工作时间设定:10min,20min,30min可调。 5.频率范围:1HZ~15KHZ；脉冲宽度:3us~20ms。 6.输出脉冲电压：0V0-P～180V0-P。 7.输出强度调节：0～60档可调；输出通道：双通道输出。 8.连续工作时间:不少于4小时。 9.按防电击的程度分类:应用部分BF型。 10.运行模式:连续运行。 11.正常工作环境温度:5~40度；正常工作相对湿度（RH）:不大于80%；正常工作大气压力:86KPa~106KPa。 12.电极规格:4*5cm,4*6cm,5*6cm,6*9cm可选。 | 1 | 10000 | 10000
4 | 电脑中频电疗仪 | 1具备≥4个输出通道，可分别独立运行，满足临床更多需求 2.具备全中文界面的电脑控制系统，实时监控、调整每个通道的运行情况 3.▲具备≥4个热输出通道，可实现中频透热疗法 4.具备≥99种处方，便于临床使用 5.具备温度控制功能，温度可调，并可根据需要开启或关闭 技术参数： 1.▲工作频率：中频频率：最小频率≤2kHz，最大频率≥8kHz 低频调制频率：最大频率≥150Hz 干扰电流频率：≥4kHz 2.输出电流：最大电流强度≥100mA 3.输出电流稳定度：输出电流稳定度≤5% 4.▲调制波形：正弦波，方波，尖波，三角波，锯齿波，指数波，等幅波 5.调制方式：连续调制、交替调制（一元交替及二元交替） 6.调幅度：0-100% 7.差频频率：最大差频频率≥100Hz 8.动态节律：干扰电的动态节律8s±1s 9.差频变化周期：干扰电的差频变化周期10-30s 10.输出电压：最大输出电压≤40V 11.输出通道：数量≥4个 12.热输出：具备，≥4通道的热输出通道 13.热输出温度：最高温度≥50℃ 14.显示：具备全中文汉字显示 | 1 | 25000 | 25000
5 | 胎心监护仪 | 1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）； 2.★多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率:1bpm，精度：±2bpm； 3.无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1，非线性误差≤±10%； 4.归零方式：自动/手动； 5.探头防水等级达到IPX8，需提供相应的证明材料； 6.★打印纸实时记录信号质量和报警，并用图标显示，方便医护人员随时确认曲线异常情况； 7.≥10.1英寸高清晰液晶彩屏，0-60°度内多角度翻转；多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示； 8.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调； 9.具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线； 10.具有回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；内置通讯接口，可与中央站组成网络系统。 | 2 | 15000 | 30000
6 | 新生儿心电监护仪 | （一）标产品适用于小儿、新生儿的监测。 （二）物理指标 1、一体化多参数监护仪，彩色显示屏＞10英寸，分辨率不低于 1280*800，支持同屏显示≥8道波形以同时观察丰富的信息。 2、正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁。 3、电容触摸屏设计，显示屏可视角≥170 度。 4、具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。可升级双血氧、6/12 电极心电监测。支持升级心电信号进行诊断分析。 5、支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。 6、支持升级 IBP。 7、主机不少于 2 个 USB 口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U 盘储存等设备，支持选配 HDMI 视频输出接口。 8、支持待机模式、夜间模式、演示模式、插管模式、隐私模式。 (三）性能特点 1、主机重量＜3.5 kg。 2、界面显示能根据用户选择的参数数量和波形数量调节布局，最大程度的合理利用界面空间。 3、显示屏亮度支持自动、手动调节。 4、支持呼吸氧合界面，可对新生儿的心电、呼吸、血氧进行重点观测。 5、配有锁屏键，避免在某些使用中误操作，用户通过点击进入锁屏状态。 6、具有多导心电监护算法，同步分析至少 2 通道心电波形，能够良好抗干扰。 7、可设置智能导联脱落功能，如果当前所选导联无法检测心电信号，监护仪自动切换相应的导联作为计算。 8、支持不少于27 种实时心律失常分析。 9、支持 0.67Hz 高通滤波，确保波形有更好的稳定性。 10、支持显示 ECG 信号质量指数，指示≥10个不同级别的心率信号强度。 11、小儿模式下支持≥2 种 NIBP 测量算法，最快测量时间不超过 20 秒。 12、无创血压新生儿测量范围：收缩 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg。 13、无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从 1-460 分钟内的任意整数数值。 14、支持在同一肢体上同时测量血氧和血压。 15、实时监测弱灌注指数（PI），测量范围 0-20%。 16、IBP 测量范围-50 mmHg ~ +400 mmHg。 17、血氧探头光强五级别显示，可帮助临床快速判断探头光衰程度。 18、支持 CCHD 新生儿先心病筛查。 19、支持心率变异性分析、ST 分析、QT 分析、24 小时心电概览、24 小时血压概览、早期预警评分等临床辅助功能。 20、监护仪设计使用年限≥8 年。 21、监护仪配备专用推车或存放架，表面为 ABS 材质，立柱为铝合金材质，四轮静音有刹车，有存放袖带及导联线的框子。 22、血氧探头为缠绕式。 | 1 | 30000 | 30000
7 | 十二导联心电图机 | 1、记录器 1.1 导联：使用10电极导联线，标准12导联采集，预留独立起搏检测通道，实现硬 件标记起搏工作信号； 1.2 屏幕：LCD液晶显示屏，可预览心电图波形，导联脱落、网络信号、电池电量等； 1.3 电池：采用可充电锂电池供电。支持≥72小时心电数据连续监测,更换电池时无需 任意按键和软件操作，可继续监护，方便进行多天的连续监测； 1.4 共模抑制比≥105dB； 动态心 电图系 统 （6台） 1.5 支持4G传输功能，12导联心电数据通过4G数字通讯方式传输到软件系统，完成 波形数据24小时实时传输显示、回顾、打印； 1.6 具有该产品电信设备进网许可证和无线电发射设备型号核准证，有效保障数据通 讯安全； 1.7 设备有效期：10年。 2、软件功能 2.1 软件支持12导联心电图同步显示和分析。提供起搏分析、模板分析（具有模板叠 加与分拆反混淆功能）、散点图分析（支持时间散点图、lorenz散点图、差值散点图功 能）、房颤房扑分析（支持R-R趋势图和lorenz散点图同屏显示）、ST分析和T波趋势 分析、瀑布图分析等； 2.2 软件提供心率变异性(HRV)（包括时域，频域分析和LORENZ散点图分析）、心率震 荡（自动计算TO、TS值）、心向量、T波电交替、睡眠分析、心室晚电位、频谱心电 等分析功能，满足临床科研项目需求； 2.3 提供多种报告内容可选，具有报告预览功能，支持用户自定义诊断结论 | 1 | 35000 | 35000
|  |  |  | 合计 | 190000