## 医疗器械
2026年度第二批医学装备采购项目配置清单
序号 | 分类 | 办公设备名称 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 设备总价（元） | 参数及规格
1 | 医用器械 | 血气分析仪 | 1 | 件 | 52000 | 52000 | 1、测量原理：干式电化学法。 2、测量速度： ≥20 个测试/每小时，从吸样到显示结果≤30s。 3、测试项目：PH、PO2、PCO2、Na＋ 、K＋ ，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu 等。 4、计算项目≥24 项，包含 cH+，HCO3-atd，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)， ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap 等。 5、进样方式： 自动吸入式进样。 6、电极测量方式：免维护微电极技术，电极内置于试剂卡内。 7、耗材：试剂卡和试剂包。试剂卡一次性独立使用；试剂卡常温保存，效期≥9个月。 8、检测完毕可自动生成酸碱平衡图。 9、标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血等≥5 种样本类型。 10、操作界面：彩色触摸屏≥8 英寸，中英文语言自由切换，内置多媒体操作教 程。 11、仪器内置热敏打印机，可打印报告。 12、数据存储：仪器可自动存储≥10000个病人结果。 13、试剂包上机保证≥45天稳定效期。
2 |  | 除颤仪（儿童成人通用） | 1 | 件 | 35000 | 35000 | 1.具备手动除颤、心电监护功能。除颤具备自动阻抗补偿功能； ★2.同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J； 3.除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s； 4.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板； 5.病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω； ★6.监护功能具有≥27种心律失常分析； ★7.支持3导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能； ★8.配备1块电池，最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量； 9.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警； ★10.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面； 11.体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择； 12.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测； 13.符合欧盟救护车标准EN1789:2007，防护等级IP55。 14、★配置清单：体外除颤监护仪主机1 台；导心电导联线1套；多功能电缆1根。交流电源线1条；配备电池1块；操作说明书1套；打印纸5本；除颤手柄1对；除颤电极片1对；医用导电膏1支。
|  |  | 2 |  |  | 87000