附件：7

全自动血细胞分析仪相关试剂耗材参数

- 一、主要性能：

- 1、试剂要能在迈瑞BC-7500(NR)CS全自动血细胞分析仪上使用，且与仪器配套使用时应保证检测结果的准确性和稳定性。

2、试剂开瓶稳定效期合理，测定结果满足科室质量管理需求，能匹配现有设备进行项目测定，且准确性、重复性等结果满足相关行业要求；整体满足科室成本及质量管理要求。

3、能够测定出满足临床的白细胞、红细胞、血红蛋白、血小板等项目，且结果准确性有保障。

二、试剂参数

1、 DS稀释液：规格（20L×1）

1.1用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。

1.2产品性能要求：粒子计数：当粒子体积≥2.5fL时，粒子计数要求≤2.5×105/L.

1.3储存条件及有效期：储存温度为2℃~30℃，相对湿度不超过90%，无腐蚀性气体且通风良好的环境中，储存有效期不少于2年。开瓶后使用有效期不少于60天。

- M-60LH溶血剂：规格(1L×4）

- 2.1用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。

- 2.2产品性能：1.外观为澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。2.空白值：在适配的迈瑞BC系列血液细胞分析仪上进行空白计数，测量结果应符合:HGB≤1g/L。

- 2.3储存条件及有效期：储存在温度为2℃~30℃,相对湿度不超过90%,无腐蚀性气体且通风良好的环境中，储存有效期不少于2年。开瓶后使用有效期不少于60天。

- M-60LN溶血剂：规格 (4L×1)

- 3.1用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。

3.2产品性能：1.外观为澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。2.空白值：在适配的迈瑞BC系列血液细胞分析仪上进行空白计数，测量结果应符合：WBC≤0.1×109/L,NRBC≤0.02×109/L

- 3.3 储存条件及有效期:储存在温度为2℃~30℃,相对湿度不超过90%,储存有效期不少于2年。开瓶后使用有效期不少于60天。

- 4：M-60FN染色液：规格(48mL×1）

- 4.1用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。

- 4.2产品性能:外观为蓝色澄清液体，无沉淀、颗粒或絮状物。空白计数：在适配的迈瑞BC系列血液细胞分析仪上进行空白计数，测量结果应符合:NRBC≤0.02×109/L

- 4.3储存条件及有效期:避光储存温度为2℃~30℃,相对湿度不超过90%,无腐蚀性气体且通风良好的环境中，储存有效期不少于1年。开瓶后使用有效期不少于60天。

- 5、M-60LD溶血剂：规格 (4L×1)

- 5.1用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。

- 5.2产品性能:外观为澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。

- 5.3储存条件及有效期:应储存在温度为2℃~30℃,相对湿度不超过90%,储存有效期不少于2年。本品开瓶后使用有效期不少于60天。

- 6、M-60FD染色液：规格(48mL×1）

- 6.1用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。

- 6.2产品性能: 1.外观为蓝色澄清液体，无沉淀、颗粒或絮状物。

- 6.3储存条件及有效期:应避光储存在温度为2℃~30℃,相对湿度不超过90%,无腐蚀性气体且通风良好的环境中，储存有效期不少于1年。开瓶后使用有效期不少于60天。

- 7、M-60DR稀释液：规格（1L×1）

- 7.1用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。

- 7.2产品性能：空白值：在适配的迈瑞BC系列血液细胞分析仪上进行空白计数，测量结果应符合：RET≤0.01×1012/L

- 7.3储存条件及有效期:应储存在温度为2℃~30℃,相对湿度不超过90%,无腐蚀性气体且通风良好的环境中，储存有效期不少于2年。开瓶后使用有效期不少于90天。

- 8、FD-60FR染色液：规格 (48mL×1）

- 8.1用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。

- 8.2产品性能:1.外观为蓝色澄清液体，无沉淀、颗粒或絮状物。2.空白计数：在适配的迈瑞BC系列血液细胞分析仪上进行空白计数，测量结果:RET≤0.01×1012/L

- 8.3储存条件及有效期:应避光储存在温度为2℃~30℃,相对湿度不超过90%,无腐蚀性气体且通风良好的环境中，储存有效期不少于1年。开瓶后使用有效期不少于90天。

- 血细胞分析仪用校准物 (光学法)：规格（3ml×2)

- 9.1用于WBC、RBC、HGB、MCV/HCT、PLT等参数的校准，从而建立血液细胞分析仪测量结果的计量学溯源学性。

- 9.2储存条件及有效期:校准物应在2-8℃条件下避光保存，同时避免剧烈震动，贮存有效期不少于60天。开瓶后使用时有效期不少于7天。

- 10、血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-6D: 规格（高值4.5ml/支；中值4.5ml/支；低值 4.5ml/支 )

- 10.1用于监测和评价全自动血液细胞分析仪检测结果的精密度。

10.2储存条件及有效期:未使用时，质控物在 2-8℃条件下保存。未开瓶质控物有效期不少于 90 天；开瓶后，正确使用时有效期不少于15 天或 15 次穿刺。

- 11、血细胞分析仪用质控物（光学法）： 规格 （高值4.5ml/支；中值4.5ml/支；低值 4.5ml/支 )

- 11.1用于全自动血液细胞分析仪的RET质控，以监测和评价全自动血液细胞分析仪检测结果的精密度。

- 11.2储存条件及有效期:未使用时，质控物在2-8℃条件下保存。未开瓶质控物有效期不少于90天；开瓶后，正确使用时有效期不少于15天或15次穿刺，

- 12、超敏CRP试剂要求：规格（2×100人份）

- 12.1用于检测人全血样本中C反应蛋白的含量，临床上作为一种非特异性炎症指标和用于评价心血管疾病风险。

12.2产品性能：准确度：对具有溯源性的企业参考品进行检测，其测量结果的相对偏差应不超过±10.0%。线性：0.20～320.00mg/L。重复性：选择3个不同浓度水平的样本，各重复测试10 次，检测结果CV≤10%。

- 12.3储存条件及有效期:未打开的试剂盒避光保存于2℃～8℃,有效期不少于12个月。试剂开瓶后应避光保存，在2℃～8℃可稳定不少于21天。

- 13血细胞分析用溶血剂LC试剂：规格（200mL*1）

- 13.1用于血细胞分析前破坏红细胞。

- 13.2产品性能：外观为澄清液体，无沉淀、颗粒或絮状物。空白计数要求：C-反应蛋白≤0.3mg/L

- 13.3储存条件及有效期:本品储存温度为2℃～8℃,无腐蚀性气体的环境中，储存有效期不少于12个月。开瓶后使用有效期不少于30天。

- C反应蛋白校准品：规格（0.5mL*5支/盒）

- 14.1用于对人全血中C-反应蛋白检测项目进行校准。

- 14.2产品性能：C-反应蛋白(CRP) 参考标准：溯源至国际SI单位

- 14.3储存条件及有效期:未开瓶的校准品在2～8℃条件下避光保存不少于12个月。开瓶后，在2～8℃保存，稳定期不少于14天。

- C反应蛋白质控品： 规格【两水平组合装（Ⅰ、Ⅱ）：1.5mL每个浓度各3支（×3）】

- 15.1供对人全血样本中 C-反应蛋白项目检测时，进行室内质量控制。

- 15.2产品性能：均匀性指标要求：≤10mg/L时，瓶内均匀性SD≤0.5mg/L，瓶间均匀性SD≤1mg/L；＞10mg/L时，瓶内均匀性CV≤4%，瓶间均匀性≤10%。

- 15.3储存条件及有效期:在2～8℃条件下保存不少于12个月。开瓶后，在2~8℃保存，效期不少于30天。

- SAA试剂要求：规格（2×100人份、2×40人份）

- 16.1用于检测人全血样本中血清淀粉样蛋白 A 的含量，主要作为一种非特异性炎症指标。

- 16.2产品性能：空白光强度：试剂空白光强度≥5000 AD。

分析灵敏度：单位浓度对应的光强度变化≥30 AD。

准确度：对具有溯源性的企业参考品进行检查，其测量结果的相 对偏差应不大于± 10.0%。

线性：试剂盒在（5.00～350.00）mg/L 范围内：线性相关系数r 应不小于 0.9900；

批内精密度：CV≤10.0%。

批间精密度： ≤15.0%。

16.3储存条件及有效期:未打开的试剂盒保存于 2℃～8℃，有效期不少于 12个月。试剂开瓶后在 2℃～8℃可稳定不少于21天。

- 17、血清淀粉样蛋白A校准品： 规格（A、B、C、D、E:5水平浓度0.5mL各1支（×1））

- 17.1用于校准迈瑞血细胞分析仪血清淀粉样蛋白 A 检测系统；

- 17.2产品性能：均匀性指标要求：≤10mg/L时，瓶内均匀性SD≤1mg/L，瓶间均匀性SD≤1mg/L；＞10mg/L时，瓶内均匀性CV≤8%，瓶间均匀性≤10%。

17.3储存条件及有效期:未开瓶的校准品在 2～8℃条件下保存不少于 12 个月。开瓶后，在 2～8℃保存，稳定期不少于 14 天。

- 18、血清淀粉样蛋白A质控品： 规格【两水平组合装（Ⅰ、Ⅱ）：1.5mL每个浓度各3支（×3）】

- 18.1用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞检测系统，供对血清淀粉样蛋白A项目检测时进行室内质量控制。

- 18.2 产品性能：均匀性指标要求：≤10mg/L时，瓶内均匀性SD≤1mg/L，瓶间均匀性SD≤1mg/L；＞10mg/L时，瓶内均匀性CV≤8%，瓶间均匀性≤10%。

- 18.3储存条件及有效期:未开瓶质控品在2~8℃条件下保存不少于12个月。开瓶后，在2~8℃保存，效期不少于30天。

- 19、探头清洁液：规格（50mlx1）

- 19.1用于定期清洁仪器

- 19.2探头清洁液应为透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。

- 19.3储存条件及有效期:本品应储存在温度2℃～30℃,相对湿度不超过90%,无腐蚀性气体和通风良好处，储存有效期不少于1年,开瓶后使用有效期不少于60天。