## 设备
道客社区卫生服务中心设备清单
编号 | 设备名称 | 数量 | 器械设备用途 | 产品参数
1 | 婴儿身高体重秤 | 1 | 3岁以下婴幼儿儿保体检 | 电子婴儿秤（量床）： 1、称重范围：0.2-20kg，分度值：20g 2、身高测量范围：0-93cm，分度值：0.1cm 3、产品尺寸：102*39*12cm 4、LCD显示 5、使用环境：温度0°℃~40℃，湿度≤80% 6、储存环境：温度-25℃--50℃，湿度≤80% 电源：适配器6V1000mA，3节AA/1.5V 8、包装尺寸：107.5*43*16.5cm 品办 9、毛重：12kg，净重：10kg
2 | 儿童成人身高体重秤 | 2 | 3岁以上儿保和老年人体检用 | 儿童成人身高体重秤（铁小凳） 1、称重范围：0-200kg，分度值：100g 2、带去皮功能 3、身高测量范围：70-190cm，分度值：0.5cm 4、产品尺寸：约63*28*192cm 5、台面尺寸：约400*280mm 6、使用环境：温度0°C~40℃，湿度≤90%RH 7、电源：适配器6V1000mA，4v4Ah电瓶 8、显示：LCD（带背光) 9、毛重：10.5kg，净重：9kg
3 | 脉氧仪 | 2 | 老年人体检测量血氧（上门用） | 测量范围：35%~100% 显示范围：35%~99% 测量精度：70%~100%：±2%；50%~69%：±3%; 50%以下不作要求（其中百分号“%”为脉搏血氧百分比）以上测量精度来源于血氧模拟器。 测量准确度：在70～100%测量范围内，Arms≤3%（Arms定义参见标准YY0784-2010) 注：a）血氧饱和度准确度测试方法是选择符合条件的健康受试者，进行诱导下的降血氧试验并进行动脉抽 血。在抽取血样的同时记录受试设备的测量值（SpO2），通过校准的血气分析仪对抽取的动脉血样的SaO2 进行测量并与受试设备的测量值（SpO2）进行对比，对受试设备脉搏血氧饱和度测量功能的准确性进行评 估。因为血氧测量值是以统计概率公布的，只有大约2/3的血氧测量值落在由一氧化碳-血气分析仪所测 男性，且年龄均在20～30岁之间。c）功能测试仪不能用于评价血氧仪的准确度。但本公司生产的血氧仪 产品具有一条特定的校准曲线，功能测试设备可根据该曲线测量出血氧仪系统的总体错误中来自产品本身 的部分，因此该功能测试仪也就能测试出复制这个校准曲线的血氧仪的准确度。
4 | 瞳孔笔灯 | 5
5 | 温湿度计 | 6 | 疫苗、药品冰箱、治疗室使用 | 温度测量范围：-50°C~+70C（-58F~+158F（建议在-20C~+60C区间使用 湿度测量范围：10%RH~99%RH（15°C~30°C） 温湿度测量精度：±0.5°C（±1.0F）±3%~±5%RH（40%RH~80%RH） 湿度分辨率：1%RH 温度分辨率：0.1°C（0.1°E) 产品尺寸：106*98*22mm 使用电池：1节AAA1.5V7号电池 储藏条件：10~40C/30%~70%RH为宜
6 | 温度测量表（疫苗箱用） | 3 | 疫苗冷藏箱用，把控疫苗温度 | 产品：带探头，线长一米 时间显示：AM12:00.12小小时制 温度测量范围：-50C~+70℃ 湿度测量范围：10%RH~99%RF 温度分瓣率：0.1C（0.2F 湿度分瓣率：±1%RH 温度测量精度：±1.0℃ 温度取样周期：10秒 便用电池：1节7号电池 储藏条件：~20C~+60C之间 产品尺寸：12cmx9cmx2cm
7 | 疫苗冷藏箱60L | 3 | 用于日常工作时放置疫苗 | 颜色：蓝、灰色 材料：内外表面LDPE，中间保温层PU一体 发泡成形（厚40mm） 容积：65L 重量：11.5kg 外尺寸：670×470×440mm 内尺寸：570×370×310mm 选配：冰盒XLH-1600C或D2个XLH-180C C/D1个 保冷温度：2~8°C/0~-24°℃
8 | 视力箱 | 2 | 视力检查用 | 5米视力表灯箱技术参数功能要求 1、屏幕尺寸：270x870mm 2、产品尺寸：300x900mm 3、厚度：8mm 4、色温：>9000k 5、亮度：1000cd/平方米 6、光源：LED 7、电源：220V 50Hz 武京器械有限司 8、功率：24W
9 | 血压计 | 6 | 测量患者血压 | 式显示方：数据式显示方法 测量方式：示波测定法 测量范围、压力:0mmHg~299mmHg(OkPa~39.9kPa),脉搏数:40次/分~180次 测量精度、压力:±3mmHg(±0.4kPa),脉搏数精度为士5% 压力监测:压力传感器
10 | 便携式医用箱 | 6 | 上访家访时及社区内体检用 | 规格型号：15寸 尺寸(MM)：360*200*220 净I(KG)：1.6 箱体外边框框架采用高强度铝合金型材，箱顶有手提，箱体使用中纤板贴仿铝材料。使用两个烧烤锁(带钥匙).箱盖有一个口袋和两个松紧带，配备背肩织带，内置可分层可拆卸塑料储物盒，便于清洗。
11 | 体温枪 | 5 | 上访家访时及社区内体检用 | 测量范围：32.0°C-42.9°C 最大允许误差：32.0°C-34.9°C+0.3°C 35.0°C-42.0°C+0.2°C 42.1°C~42.9°C+0.3°C 分辨率：0.1°C 测量距离：5cm~8cm 源电：DC3V2节7号电池 记忆数据：32组 自动关机：15S土5S 工作环境温度范围：温度16°C~35°C相对湿度≤85%RH 尺寸：160x100x40mm(长x宽x高) 运输和储存温度条件：温度-20°C~55°C相对湿度≤85%RH
12 | 十二道道心电图机（十二导联） | 1 | 体检检查心电图 | 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作 一、ECG输入核心参数 1. 采集能力：支持标准12导联心电信号同步采集 2. 导联体系：手动/自动切换，兼容Nehb、Cabrera导联体系 3. 核心硬件指标：输入阻抗≥50MΩ（10Hz），频率响应0.01~300Hz(-3dB)，定标电压1mV±2% 4. 抗干扰&稳定性：耐极化电压±600mV，内部噪声≤12.5µVp-p，时间常数≥3.2s 5. 共模抑制比：AC滤波开启≥140dB、AC滤波关闭≥110dB 6.安全防护：输入电流≤0.01μA，整机及导联线自带抗除颤电击保护 7.操作语言：全中文输入、操作提示及检测报告 二、波形处理性能 1.采样精度：24bit A/D转换，单通道采样率16000Hz/秒 2.灵敏度：多档位可调+自动增益（AGC）模式 3.滤波系统：内置交流、基漂、肌电、低通多维度抗干扰滤波，多档位可切换 4.智能功能：支持12导联同步自动分析、RR节律分析，设备自带故障自诊断及提示功能 三、存储与数据传输 1.本机存储：内置存储器，可存储800例病历 2.扩展存储：支持SD卡、U盘外接扩容 3.传输方式：有线/无线联网，支持USB、网口数据导入导出 4.文件格式：兼容DAT、PDF格式，支持一维/二维码扫描录入患者信息 四、显示配置 配备7英寸倾角彩色液晶屏，支持背景网格显示，可同屏展示12导同步心电波形，完整显示波形数据、设备参数、患者中文信息、电量、时间等全部核心信息。 五、打印记录功能 1. 打印设备：热敏点阵打印机，多档走纸速度（5~50mm/s） 2. 打印模式：支持多种通道组合打印、12道波形实时/分段打印 3. 耗材适配：兼容210mm/215mm卷纸、折叠纸 4. 输出内容：可打印心电波形、分析报告、明尼苏达码、患者信息等，支持外接A4打印机输出完整报告 六、核心设备功能 1. 快捷操作：自带性别、年龄组快捷切换键，提升接诊效率 2. 精准检测：可识别电极接触不良故障，支持自动测量、智能诊断 3. 工作模式：支持手动、自动、节律、RR四种工作模式，自动采集时长10~60S 4. 采样模式：实时、触发、周期三种采样方式，心律失常可自动延时打印报告 5. 实用功能：支持波形长时间冻结、病历全流程管理（查询、修改、传输、打印） 6. 拓展适配：可选购心电向量功能，可接入医院心电网络，实现信息下载、数据自动上传 七、机身与电源 1. 便携设计：隐藏式提手，方便设备移动搬运 2. 供电模式：交直流两用自动切换 3. 电源参数：交流100V~240V、50/60Hz；内置锂电池，满电可持续工作4小时 八、资质认证 设备具备CE认证、FDA注册、CMD医疗器械产品认证，符合医用设备合规标准
13 | 经皮胆红素检测仪 | 3 | 儿童保健业务 | 一、技术规格： 1、测量方式：光反射式； 2、光源：LED发光二极管； 3、显示方式：液晶显示； 4、示值误差：0-25 mg/dL±1.0 mg/dL； 5、电源：锂电池DC3.7V、≥1500mAh，一次充足电后可检测800次以上； 6、校验色屏：白色端面为0，黄色端面为16.0±1.0； 7、仪器准确度（A）：±6%，重复性（CV）≤3%。 二、主要功能： 1、数据存储功能：具有存储30条测量数值的功能。 2、开启准备时间：开机即用，无需准备。 3、电池电压检测功能：当测试仪电池电压过低时，屏幕显示“Low Battery”。 4、自动关机功能：不在充电状态下，测试仪停止操作，放置10分钟后自动关机。 5、电池电量显示：屏幕右上角显示、、、、分别表示电量剩余约为100%、75%、50%、25%、0%。 6、充电显示功能：仪器充电时，显示屏点亮并显示“Charging...”。 7、充电自动保护功能：当测试仪电池充到4.2V±0.05V时，自动停止充电(充电电流小于等于20mA)。
14 | 移动紫外线杀菌消毒车 | 10 | 满足日常科室消杀刚需 | 1、辐射照度:107uw/cm2 2、灯臂长度:915mm 3、折合后离地高度:1060mm 4、灯臂调节角度:-90°+90° 5、适用灯管功率:2x30W 6、紫外线射峰值波长为:253.7nm 7、输入功率:160VA 8、安全分类:B型普通设备 9、熔断器规格型号:F2AL(05*20)250V 10、杀菌灯车的紫外线杀菌灯管应具有良好的启动特征，在198V供 电下10秒钟内完全启动并保持点燃。 11、定时时间:120分钟
15 | 雾化机 | 4 | 提供患者做雾化吸入治疗 | 电压:220V,50HZ 喷雾速率:≥0.2ml/min. 压缩泵压缩空气流量:≥8L/min. 粒径:1um-5um 产品尺寸:140*205*140mm 压力范围: 1.正常工下，设备压力范围为60kPa~130kPa. 2.当设备内发生管道堵塞等时，设备产生的压力在130kPa~400 残余液体体积:≤0.7ml 机器噪音: 机器正常运行时的噪音:≤65dB(频率加权特性A)。 持续工作时间:当设备在常温和交流电源下连续工作4小时以上时，应能正常工作。 外壳漏电电流: 正常情况:≤0.1mA;单一故障情况≤0.5mA. 运行环境: 温度:5°C~40°C. 相对湿度:≤80%. 大气压力:80.0kPa~106.0kPa
16 | 大号治疗盘30*19.8*5cm | 8 | 治疗时用 | 不锈钢（304材质）治疗盘2026/6/1530*19.8*5cm
17 | 输液架（3脚2钩） | 5 | 输液用 | 材质:钢板底座46cm滑轮3个不锈钢外管中25cm不锈钢内管中19cm 升降方式:旋钮式 高度:1.1m-2.1m 气压缓冲装置
18 | 消毒柜 | 1 | 中医科消毒物品用 | 一、技术参数 1、额定电源：220V～50Hz 2、额定功率：260W 3、容积：≥45L 4、工作时间：30/45/60min 5、用途：医疗器具和其它器具(适用耐温高温80℃的器具) 6、消毒方式：紫外线+温度 7、工作温度：70℃+10℃ 8、紫外线波长：253.7nm 9、紫外线灯功率：10W 10、紫外线灯管有效使用寿命：≥1000h 11、发热组件有效使用寿命：≥3000 h 12、紫外线幅照度：≥100uW/cm² 13、紫外线泄漏：≤5uW/cm² 14、每层层架承载颜定重量：3kg ± 1kg 15、产品尺寸：425x375x525mm±5mm
19 | 简易呼吸器（儿童型） | 2 |  | 容量:0.65L 压力安全阀设计。 产品加装了压力安全阀设计，儿童婴儿球内达到40mmHg，压力阀会自动开启，释放多余的压力以避免肺部受到伤害。 不变形、不变色。 球体采用医疗等级的材料制作而成，无毒性、无异味，并且有止滑设计，保证两年内不变形，不变色。 弹性好、耐高温。 硅胶产品适合于高温高压蒸汽消毒、环氧乙烷气体消毒或者其他消毒药水消毒。 结构组成:呼吸气囊，面罩，组合颈，储气袋，连接管，开口器和口咽通道。
20 | 简易呼吸器（成人型） | 2 |  | 容量:1.5L 压力安全阀设计。 产品加装了压力安全阀设计，当成人球压力达到60mmHg、压力阀会自动开启，释放多余的压力以避免肺部受到伤害。 不变形、不变色。 球体采用医疗等级的材料制作而成，无毒性、无异味，并且有止滑设计，保证两年内不变形，不变色。 弹性好、耐高温。 硅胶产品适合于高温高压蒸汽消毒、环氧乙烷气体消毒或者其他消毒药水消毒。 结构组成:呼吸气囊，面罩，组合颈，储气袋，连接管，开口器和口咽通道。