## 早孕关爱项目
早孕关爱项目设备清单
编号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 参数
1 | 妇检床 | 5 | 张 | 2600 | 13000 | 1.大小：1400*500*750㎜，允差：±10% 2.材质采用：主体结构为SUS304不锈钢，底座不锈钢材质≥1.5mm厚度。 3.背板配蜗轮蜗杆机构可升降0～45。 4.床板及床体承载重量:≥200kg; 5.其它配置： 5.1臀板下方配塑制小漏斗 5.2两侧配可调位置的搁腿架、握手 把等，背板、臀板优质海绵内衬外包人革面料3.3床垫厚40mm±5% 5.3搁腿架配人革面软包架套。 5.4配置上床脚踏台阶。
2 | 检查床 | 8 | 张 | 450 | 3600 | 1．1900×600×650（mm），允差：±10% 2．材料：立柱及床框用304不锈钢或加厚钢材； 3．床面为人革软面，优质海绵。 4．床板内衬为厚木工板。 5．可拆卸式。 6．配脚套。 7.承载重量:≥200kg;
3 | 治疗车 | 5 | 辆 | 1000 | 5000 | 1、规格：600×430×850mm 2、整车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接而成，不锈钢板材厚度≥0.8mm；外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀，耐腐蚀，不生锈； 3、双层台面，均带全不锈钢围栏； 4、带两个抽屉，滑道采用三节式高级静音滑道； 5、配一个污物桶，配高档面包静音耐磨脚轮，双轮带刹车。
4 | 多功能血压计 | 1 | 个 | 900 | 900 | 一.参数要求 1.整套设备包含：臂筒式血压计主机+电源适配器+原装配件； 2.采用示波法测量原理； 3.采用一体化臂筒式设计； 4.血压测量误差≤±3 mmHg，脉率测量误差≤±5%； 5.测量范围：血压0～280 mmHg，脉率40～180 bpm； 6.显示功能：配备≥3 英寸背光显示屏，字体清晰，可显示血压值、脉率、测量日期时间、电池状态等； 7.操作设计：一键启动测量； 8.数据存储：支持至少60 组测量数据存储； 9.供电方式：支持电源适配器（交流供电）+电池供电双模式； 10.辅助功能：具备不规则脉搏异常提醒功能，测量结果语音播报； 11.安全保护：具备自动泄压、过压保护等功能； 12.材质工艺：臂筒内壁采用亲肤透气材质。 13.整体重量≤1 .5kg，兼容通用电源规格。 二.配件要求 标配电源适配器、便携收纳袋等全套配件。
5 | 电子身高体重秤 | 1 | 个 | 1600 | 1600 | 1．LCD显示屏 2．带轮方便移动、底座防滑稳定 3．称重范围应含盖5～200Kg，最小分度值：100g， 4．可测量身高，量尺范围含盖：80-210cm,量尺分度值：5mm。 5．USB充电或电池驱动。
6 | 麻醉咽喉镜 | 1 | 套 | 990 | 990 | 1、喉镜片材质：医用不锈钢； 2、手柄采用防滑竖条纹设计，采用 H62 铜材及铝合金材质加工而成，高温消毒不易变形； 3、发光方式：LED 灯（直接照明式），灯泡功率：≥2.5V600MA； 4、窥视片长度： MAC 4 160mm±16mm, MAC 3 130mm±13mm, MAC 2 100mm±10mm, MAC 1 90mm±9mm, MAC 0 75mm±7.5mm 5、手柄直径：成人手柄 28.5mm； 6、照明度：1500LUX； 8、包装方式：塑料盒包装； 9、配置清单：窥视片5只，手柄1只， 说明书一份，合格证一份。
7 | 简易呼吸器（成人） | 1 | 套 | 250 | 250 | 1.气囊容积：1500mL±200mL 2.材质要求：硅胶/PVC 3.最小输送容量:600ml 4.压力计显示值:0~60cmH20
8 | 轮椅 | 1 | 辆 | 700 | 700 | 1.规格：100cm×60cm×90cm±10cm； 2.座位宽度：≥46cm； 3.座位离地面高度：≥46cm； 4.最大载荷：≥150kg。 5.车架：采用高强度钢管焊接而成，CO2焊接，强度高，焊接处不宜断裂。表面采用电镀处理，抗腐蚀，不生锈，坚固耐用。背靠四档可调，性能稳定可靠。 6.座靠垫：软座便器、软靠背, 面料为优质黑色皮革，美观易清洁。加厚海绵软座便器，方形坐便芯，抽拿使用方便。 7.前轮：≥8寸环保型无污染PU前轮，配高强度塑料轮毂，耐磨损,避震性能强。采用优质钢质前叉，强度高，表面磨砂喷涂，抗腐蚀。 8.后轮：≥24寸后轮，采用双层钢圈，配助跑式手轮，方便用手直接驱动。充气胎为橡胶胎，减震功能卓越。PU胎耐磨损，免维护。 9.扶手：固定式扶手,扶手垫采用优质皮革面料，内衬优质高密度海绵。易清洁，舒适度好。 10.刹车：采用肘节式刹车装置，制动性能好、驻车安全。 11.车型可收合折叠，部件可拆卸，收合节省占用空间，方便携带出行。
|  |  |  | 合计 | 26040